超声波治疗仪参数

1、输出通道：单路输出

2、显示方式：液晶显示

3、声工作频率：1MHz±10%

#4、输出模式：

4.1、连续输出；

4.2、断续1：输出1s，间歇1s；

4.3、断续2：输出0.5s，间歇0.5s；

4.4、断续3：输出0.3s，间歇0.3s。

#5、有效声强：0-1.5W/cm²

6、定时范围：1-30min

7、最大输出功率：6W，允差±20%

8、有效辐射面积：4cm2

#9、治疗头防水程度：IPX7,可在水下进行操作

干式生化分析仪参数

- 1、检测原理：光电比色

- 2、检测项目：生化九项、综合十三项、急诊十三项、电解质七项

- #3、样本类型：全血或血浆、血清

- 4、吸光度准确度：吸光度值0.5，允许误差±0.025；吸光度值1.0，允许误差±0.07

- 5、光学结构：使用340nm、405nm、470nm、510nm、546nm、630nm六种波长。

- #6、速度：≤15min

- 7、试剂类型：冻干试剂

- 8、检测通量：1个（多项目）

- #9、项目组合：试剂冻干预封装于盘片，可同时实现单人份多项目套餐式检测

- 10、通讯功能：仪器通讯具有USB连接和RS232连接功能，具有LAN和WIFI连接功能

- 11、测量温度：37℃±0.3℃

- #12、操作系统：安卓系统，容易操作，便于显示

- 13、双向接口：具备连接LIS和打印机功能

- #14、自带报告打印功能

- 15、操作环境：温度：环境温度：15℃~30℃，相对湿度：相对湿度40%-85%

- 16、试剂耗材按每人份单独报价

血凝仪参数

- 1、技术平台：微流控技术

- 2、检测方法：凝固法（光学透射法）、免疫比浊法、发色底物法

- 3、检测项目：PT、APTT、TT、Fib、D-Dimer、AT、ACT、抗Xa

- #4、样本类型：枸橼酸钠血浆、全血

- #5、测量准确度：FIB测量的相对偏倚不超过±10.0%；线性：测定FIB的线性范围内，r≥0.980，重复性好；交叉污染率低；

- 6、携带污染率：FIB≤10%

- 7、光学结构：使用340、405nm、450nm、543nm、575nm、660nm六种波长。

- #8、速度：≤15min

- 9、试剂类型：冻干试剂

- #10、项目组合：试剂冻干预封装于盘片，可同时实现单人份多项目套餐式检测

- 11、二维码内置定标曲线信息，无需额外定标

- 12、具有试剂盘扫码识别功能

- 13、通讯功能：具有2个RS232串口，1个USB接口，1个LAN网络接口，具有WiFi连接功能

- 14、测量温度：37℃±1.0℃

- 15、反应曲线显示：具备

- #16、操作系统：安卓系统，容易操作，便于显示

- 17、双向接口：支持与LIS/HIS系统联机通用

- #18、内置热敏打印机、自带报告打印功能

- 19、操作环境：温度：环境温度：15℃~30℃，相对湿度：40%~85%

- 20、试剂耗材按照每人份单独报价

中频脉冲治疗仪参数

- #1、显示方式：液晶显示。

#2、输出通道：两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、一路干扰电输出。

#3、中频频率为2kHz～10kHz，单一频率允差±10％；

4、调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。

#5、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～250us，允差±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波等幅波。调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

6、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。

#7、具有60个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。

- 8、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。

9、干扰电性能

工作频率：4kHz，允差±10％。

调制频率：0.125Hz，允差±10％。

差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。

调幅度：0%、100%，允差±5％。

10、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。。

11、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。

12、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。

#13、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。

14、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。

15、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。

#16、治疗时间已在处方中，根据处方不同为20min、30min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。